### 中医院病人监护仪技术参数要求

1．标配心 电监护功能：

1．1心率检测范围：成人15～300 bpm，儿童/新生儿15～350 bpm。

1．2精  度：±1bpm

1．3扫描速度：6.25、12.5、25、50mm/s

1．4增益选择：×1/8、×1/4、×1/2 、×1、×2、AUOT。

1．5频率特性：诊断模式：0.05～150Hz, 监护模式：0. 5～40Hz, 手术模式：

1～20Hz,ST手术模式：0.05～40Hz

1．6共模抑制比≥105dB。

1．7抗干扰措施：抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤

2．标配脉搏氧饱和度监测：

2．1显示：脉搏氧数值、脉柱图、容积波、脉率

2．2脉搏氧测量范围：0～100 %

2．3精  度：（90％～100％）±1%；（70%～90％）±2%。

2．4脉率测量范围：20～300bpm

2．5脉率精度：±1bpm

3．标配无创血压监测：

3．1测量方式：智能振荡法

3．2测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压

3．3工作模式：手动、自动、连续

3．4自动测量时间间隔：1 min～480 min 任选

3．5单 位：mmHg / kPa  可选

3．6测量范围： 10～270mmHg

3．7测量精度：±3mmHg

3．8袖带压力范围：0～300 mmHg

3．9过压保护：有硬件和软件双重过压保护

4．体 温：

4．1有效测量范围：0～50 ℃

4．2精度：± 0.1℃

4．3单 位：℃/ F  可选

5．呼吸

5．1测量方法：胸阻抗法

5．2测量范围：成人7～120bpm,儿童/新生儿7～150bpm。

5．3精 度：±1bpm

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。

- 心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

- 仪器配备台车或墙壁安装架。

- ≥12.1寸彩色TFT显示屏，分辨率≥800*600。

- 血压测量按键独立设置在仪器右下角，人性化的设计方便医护人员操作。

- 散热无风扇设计，更安静，避免干扰病人休息。

- 具有快捷键配置菜单，对个区域快捷键分区管理，可灵活选择调换快捷键功能及位置。

- 屏幕亮度10-100级调节。

- 心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- 具有ECG全屏级联。

- 心律失常分析≥26种。

- 具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。

- 具有NIBP与血氧同侧测量功能。

- NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

- NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

- 血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。

- IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

- IBP监护可测量10余种压力项目。

- 呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

- 具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

- 支持数据掉电保存功能(包括趋势图、趋势表、波形回放、血压列表)

- 支持USB在线升级程序功能。

- 支持护士呼叫系统报警功能。具有灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁四重报警方式。具有报警集中设置功能，便于管理，操作方便，节省时间。

- 内置标配电池为锂电池（规格12V ，≥2.6Ah）。

- 支持数据存储功能，应至少存储160小时趋势图表、200组报警事件、2000组无创血压测量数据、48小时全息波形回顾。

- 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

- 支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

- 具有病例档案存储功能，可用USB/FTP导出，支持bin/txt/xls格式。

- 在冻结波形界面，可选择三项参数对数秒前的数据及波形进行采样打印。

- 具有手动触发事件功能，可将实时三个参数波形数据转存为生理报警事件，便于后续进行查看分析。

- 具有五种默认科室配置，并可自定义；支持U盘导入导出配置；

- 记录仪实时记录时间≥4种可设。

- 防液等级:IPXI。

- 语言：标配中英文，可选配俄语、葡萄牙语、波兰语、法语等。

- 采用以太网联网功能，支持有线、无线网络的连接，可组成多达128台中央监护系统。