**附件１：投标确认函**

泰兴市中医院：

我单位已获取了贵单位             （项目编号：     ）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。
  我单位名称：

投标联系人：

手　　　机：

传　　　真：

邮　　　箱：

法人公章：

日  期:     年   月

**附件２：法人代表人身份证明书**

 单位名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：  年  月   日

经营期限：

姓 名：

性 别：

年 龄：

身份证号码

系          （投标人单位名称）     的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件

投标人：             （盖公章）

法定代表人签名：

日 期：  年  月   日

**附件３：授权委托书**

委托人（投标人）：

地    址：

法定代表人：

受委托人（一）：        职务：

受委托人（一）身份证号码：

现委托上述受委托人在    （招标项目名称）    权委托人。

委托事项：领取招标文件、编制、签署、递交、说明补正投标文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

投标事务负责人无转委托权。招标人（招标代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限： 日，自  年  月   日至  年 月  日

附身份证复印件

委托人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

受委托人：（签字）

**附件4：** **中医院医用冷藏箱技术参数**

**一、总体结构设计要求：**

1、箱体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理。

**二、具备温度控制要求：**

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；

3、温度设定值偏差保护，避免误操作；

\*4、标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；

\*5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；

6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。

**三、制冷系统要求：**

\*1、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

\*2、风冷翅片式铜管蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

\*3、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。

**四、安全保障要求：**

\*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

\*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

3、传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

4、温控器键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

\*5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。

**五、具备人性化设计：**

1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

2、安全门锁设计，确保存放物品安全；

3、大屏幕数字显示便于观察；

4、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

\*5、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

6、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；

\*7、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；

8、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。

**六、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 | 类型（搁架/抽屉）/材质 | 搁架/钢丝浸塑 |
| 搁架（层）/搁架个数 | 5/10 |
| 制冷方式（风冷/直冷） | 风冷 |
| 除霜方式（自动/手动） | 自动 |
| 制冷剂/g | R134a /175g |
| 噪音级别 | ＜60dB(A) |
| 控制 | 蒸发器类型 | 翅片式 |
| \*蒸发器材料 | 紫铜管铝翅片 |
| 冷凝器类型 | 丝管式 |
| 冷凝器材料 | 邦迪管 |
| 传感器类型 | NTC |
| 温控器 | 电子温控 |
| 显示方式（LCD/LED) | LED数码管 |
| 电制参数 | 电压/频率（V/Hz) | 220/50、220/60、110/60 |
| 功率（W) | 537 |
| 电流（A) | 3.2 |
| 材质 | \*内部材料 | 喷涂钢板 |
| \*外部材料 | 喷涂钢板 |
| 隔热层 | 聚氨酯环戊烷发泡 |
| 尺寸 | 有效容积（L) | ≥900 |
| 外部尺寸（宽\*深\*高)(mm) | 要求1220×860×1885左右 |
| 内部尺寸（宽\*深\*高)(mm) | 要求1100×684×1325左右 |
| 包装尺寸（宽\*深\*高）（mm) | 要求1340×980×2100左右 |
| 报警 | 高低温报警 | 标配 |
| 断电报警 | 标配 |
| 温控器故障报警 | 标配 |
| 门开关报警 | 标配 |
| 断电报警时长（h） | 8 |
| 附件 | 脚轮 | 标配 |
| 调平脚 | / |
| \*外门/类型 | 2/电加热玻璃门 |
| 外门锁扣 | 2 |
| 测试孔(几个/位置/内径） | 1/右侧/φ23 |
| 灯（LED/荧光灯) | LED |
| USB 接口 | 具有 |